Návod k obsluze

SERVISNÍ

Potravinářský průtokoměr LXP6, záložní zdroj LXZ6

Servisní režim se využívá bezprostředně po instalaci průtokoměru pro nastavení měřicích konstant konkrétních kapalin na jednotlivých kanálech, nebo se využívá v provozu při změně kapaliny na některém z kanálů. Tak je zajištěna přesnost měření průtokoměru.

Potravinářský průtokoměr LXP6

Pro ovládání průtokoměru slouží tlačítka:

Tlačítko:      V     ( NEXT )

Tlačítko je umístěno vně skříňky, z levé strany. V provozním (uživatelském) režimu slouží k navolení zobrazení některého z kanálů V1-V6. V servisním režimu se využívá k nastavení měřicích konstant a kalibraci na konkrétní kapalinu -viz dále.

Tlačítko:       NULOVÁNÍ    ( CLEAR )

Tlačítko je umístěno na čelním panelu pod uzamykatelným průhledným krytem skříňky. V provozním režimu slouží k nulování právě zobrazovaného registru některého z kanálů V1-V6. V servisním režimu se rovněž využívá k nastavení měřicích konstant a kalibraci na konkrétní kapalinu – viz dále.

Při běžném použití v provozovnách je průtokoměr nastaven do provozního režimu měření.

Pro servisní činnosti, jako je nastavení měřicích konstant a kalibrace, lze průtokoměr přepnout do SERVISNÍHO REŽIMU. Tuto činnost provádí servisní pracovník. Přepnutí může být chráněno dvouúrovňovou ochranou, pomocí hesel.

Příklad činnosti:

Předpokládáme výchozí stav kdy je průtokoměr přepnut do provozního režimu a probíhá běžné uživatelské měření. Pomocí tlačítka NEXT je například na displeji zvoleno zobrazení kanálu V2. Na dolním řádku displeje se zobrazuje označení zvoleného kanálu V2 a na horním řádku se zobrazuje naměřené množství na tomto kanálu.

Údaje na displeji:

PROVOZNÍ REŽIM

Nyní potřebujeme přepnout do servisního režimu.

A. Postup přepnutí do servisního režimu (Servis watch :  1 )

1. Odemknutí skříňky

2. Současný stisk tlačítek NEXT a CLEAR (cca 3 sec.). Na displeji se zobrazí nápis Set adress: 000

3. Pomocí výše uvedených tlačítek se nastaví adresa volby režimu (kód 070 )- viz dole výpis kódů.  Tlačítko NEXT slouží k navolení příslušné číslice 0-9, tlačítko CLEAR posouvá řád čísla směrem doprava.

4. Současný stisk tlačítek NEXT a CLEAR (cca 3 sec.) a přejde se do nastavení režimu, na displeji je následující údaj:

0 = provozní režim      1 = servisní režim

Nyní pomocí, tlačítka NEXT navolíme Servis watch:   1

5. Současný stisk tlačítek NEXT a CLEAR (cca 3 sec.) a vystoupí se z nastavení režimu. Na displeji se zobrazí  Set adress: 000.

6. Dalším současným tiskem tlačítek NEXT a CLEAR se přejde již do servisního režimu zobrazení a na displeji je např. následující informace:

SERVISNÍ REŽIM

Vysvětlivky k údajům na displeji

XXXX            - Aktuální pulzy měření. Jestliže je zastaven průtok, bude se zobrazovat např. 0045. Toto číslo je charakteristické pro danou kapalinu a měřicí  kanál. U kanálů V1,V2,V3,V4,V5,V6 mohou být tato čísla (aktuální pulzy při zastaveném průtoku) různá, např. 0034 nebo 0065, 0043 a atd. Při průtoku je velikost čísla aktuálních pulzů úměrná velikosti průtoku.

0000008.357   - Naměřené množství v litrech

V2                   - Navolený zobrazovaný kanál V2

YYYY            - Měřicí konstanta N0 daného kanálu (zde kanálu V2)

Důležité !

Po instalaci průtokoměru, nebo následně v provozu při změně kapaliny na některém z kanálů se musí provést kalibrace úpravou hodnoty N0, dle konkrétní kapaliny na příslušném kanále. Po zaplavení jednotlivých kanálů konkrétní kapalinou a dokonalém odvzdušnění a při zastaveném průtoku, se sleduje jaká hodnota se zobrazuje jako aktuální pulzy měření. Tato hodnota se musí, zapsat na pozici YYYY do paměti průtokoměru, dle dále uvedeného postupu kalibrace. Je možné použít dvě varianty postupu kalibrace. První varianta je ruční a provádí se přes kódy 021, 023, 025, 027, 029, 031, druhá varianta je částečně automatická a provádí se přes kódy 041, 043, 045, 047, 049, 051. Doporučuje se používat automatickou kalibraci, která je na obsluhu jednodušší.

Ruční kalibrace

Postup ruční kalibrace a zápisu konstanty N0 do paměti průtokoměru, např. pro kanál V2

1 Současný stisk tlačítek NEXT a CLEAR (cca 3 sec.), zobrazí se Set address: 000.   
2. Pomocí tlačítek NEXT a CLEAR se na displeji navolí 023 (023 pro N0 kanálu V2- viz výpis kódů). Tlačítko NEXT slouží k navolení příslušné číslice 0-9, tlačítko CLEAR posouvá řád čísla směrem do prava.

3. Současný stisk tlačítek NEXT a CLEAR (cca 3 sec.), zobrazí se následující displej  pro změnu N0:

4. Nyní pomocí tlačítek NEXT a CLEAR se na displeji navolí místo 00?? novou hodnotu N0, která je rovna hodnotě aktuálních pulzů příslušného kanálu.

5. Současný stisk tlačítek NEXT a CLEAR a nová N0 se zapíše do paměti a zobrazí se Set address: 000.

6. Dalším současným tiskem tlačítek NEXT a CLEAR se přejde do zobrazení v servisním režimu.

Automatická kalibrace

Postup automatické kalibrace a zápisu konstanty N0 do paměti průtokoměru, např. pro kanál V2

1. Současný stisk tlačítek NEXT a CLEAR (cca 3 sec.), zobrazí se Set address: 000

2. Pomocí tlačítek NEXT a CLEAR se na displeji navolí 043 (043 pro N0 kanálu V2- viz výpis kódů)

3. Současný stisk tlačítek NEXT a CLEAR (cca 3 sec.) a zobrazí se:

4.Současný stisk tlačítek NEXT a CLEAR. Nyní probíhá automatická kalibrace cca 6 sec. a zobrazí se:

5. Současný stisk tlačítek NEXT a CLEAR a nová N0,odpovídající nynější kapalině, se zapíše do paměti průtokoměru, na displeji se zobrazí Set address: 000

6. Dalším současným tiskem tlačítek NEXT a CLEAR se přejde do zobrazení v servisním režimu. Nyní  se na pozici YYYY  zobrazí nová N0, totožná s aktuálními pulzy.

Při správném provedení kalibrace (nebylo zavzdušnění, nebo nebyl pohyb kapaliny v potrubí během kalibrace) musí souhlasit zapsaná hodnota N0 na pozici XXXX s hodnotou aktuálních pulzů na pozici YYYY. Maximální přípustný rozdíl je ± 4 pulzy.

POZNÁMKA

Než se nyní průtokoměr přepne do provozního režimu, musí se ještě v servisním režimu provést na všech kanálech kontrolu zda souhlasí hodnoty N0 s aktuálními pulzy. Pokud nesouhlasí, provede se na příslušných kanálech postup automatické kalibrace a zápisu konstanty N0 obdobně jako pro kanál V2 v uvedeném příkladu.

Tato činnost musí rovněž probíhat při zastaveném průtoku a po odvzdušnění v příslušném kanále !!!

ZZZZ           - Měřicí konstanta N1 udávající přesnost měření u každého kanálu. Konkrétní číslo u každého kanálu je nastaveno ve výrobní firmě při kalibraci průtokoměru a nedoporučuje se ho měnit. Doporučuje se, tuto hodnotu N1, si pro všechny kanály zaznamenat pro případnou pozdější kontrolu. V případě, že by došlo, např. při zápisu N0 k nechtěnému přepisu N1, je možné postupem ruční kalibrace obdobně jako u N0, chybnou konstantu N1 opravit –viz kódy 022, 024, 026, 028, 030, 032.

- -                    - Nevýznamné údaje

AA                  - Adresa přístroje pro komunikaci přes RS485

B. Postup přepnutí do provozního režimu měření (Servis watch :  0 )

1. Současný stisk tlačítek NEXT a CLEAR (cca 3 sec.), zobrazí se 000

2. Pomocí tlačítek NEXT a CLEAR se na displeji navolí 070 – viz výpis kódů

3. Současný stisk tlačítek NEXT a CLEAR (cca 3 sec.)

4. Nyní pomocí  tlačítka NEXT navolíme Servis watch:     0    (0 = provozní režim )

5. Současný stisk tlačítek NEXT a CLEAR (cca 3 sec.),zobrazí se  000.

6. Opět současný stisk tlačítek NEXT a CLEAR (cca 3 sec.). Zobrazení přejde  do provozního (uživatelského) režimu

PROVOZNÍ REŽIM

Výpis kódů

000		- Exit (návrat)

021		- ruční kalibrace N0 na kanále V1

022		- ruční kalibrace N1      „         V1

023		- ruční kalibrace N0      „         V2

024		- ruční kalibrace N1      „         V2

025		- ruční kalibrace N0      „         V3

026		- ruční kalibrace N1      „         V3

027		- ruční kalibrace N0      „         V4

028		- ruční kalibrace N1      „         V4

029		- ruční kalibrace N0      „         V5

030		- ruční kalibrace N1      „         V5

031		- ruční kalibrace N0      „         V6

032		- ruční kalibrace N1      „         V6

041                 - automatická kalibrace N0 na kanále V1

043                 - automatická kalibrace N0    „           V2

045                 - automatická kalibrace N0    „           V3

047                 - automatická kalibrace N0    „           V4

049                 - automatická kalibrace N0    „           V5

051                 - automatická kalibrace N0    „           V6

070		- user/servis mode

099                 - adresa přístroje

Záložní zdroj   LXZ6

Záložní zdroj se ovládá pomocí uzamykatelného ovladače na předním panelu záložního zdroje.

UZAMYKATELNÝ  OVLADAČ

poloha      0     zálohování VYPNUTO

poloha      I      zálohování PROVOZ

Záložní zdroj se dodává ve stavu, kdy uzamykatelný ovladač na záložním zdroji je v poloze 0 . Po připojení průtokoměru na síťové napájení 230V se musí přepnout ovladač na záložním zdroji do polohy I. Jestliže nyní dojde k výpadku síťového napájení 230V, průtokoměr bude dále měřit cca 5 hod (dle velikosti nabití akumulátoru v LXZ6). Režim zálohování bude nyní signalizován akustickým tónem vycházejícím ze záložního zdroje LXZ6. Po opětovném připojení síťového napájecího napětí, se napájení průtokoměru automaticky přepne do standardního režimu napájení ze sítě.

Montáž a zapojení provádí pověřená proškolená montážní firma.

LOMEX BLANSKO, Čapkova 22, 67801 Blansko

Tel. 516416945, 603228623, servis 777815497

www.lomex.cz, info@lomex.cz

# Text boxes

XXXX         0000008.357

V2 YYYY   ZZZZ  -- AA

0000008.357

V2

0000008.357

V2

Set adress:                070 Servis watch:             0

Set adress:                  023    V2                    N0= 00??

V2         CALIB ZERO

WAIT !

V2               N0=   00??

WRITE  EEPROM ?